## 项目一
宏基因组数据分析病原鉴定系统采购项目市场调研清单
仅为初步需求参数，欢迎各供应商推荐产品 | 数量 （项） | 单价（万元）
1.具备国家级病原鉴定基因组数据库。 2.分析系统可用于细菌全基因组测序、宏基因组测序（16S/18S/ITS测序）、未知病原测序、病毒基因组测序、流感病毒基因组测序、宏病毒组测序、新冠病毒测序、艾滋病病毒测序、结核分枝杆菌基因组测序、真菌基因组测序等10种系统序列组装分析和鉴定、数据分析，兼容主流测序平台，支持二代、三代测序数据，每个系统均可以图形界面分析。 3.具备样本信息、菌毒株信息、测序数据信息管理功能；所有数据支持批量导入，已上传测序数据可批量导出。 4.支持一个流程自动化完成细菌全基因组序列的常见分析，包括测序数据质控、基因组拼接（支持有参/无参拼接，适用于二代、三代、二代+三代测序数据）、物种鉴定（包含3种算法验证）、MLST分型（200种以上Species）、cgMLST分型（110种以上Species）、血清型分型（沙门氏菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌、志贺菌、猪链球菌等至少8个菌属）、耐药基因分析、毒力基因分析、SNP分析（cgSNP、wgSNP），以及KEGG、COG等5种以上数据库基因组注释分析。 ▲5.分析数据一键生成CPIN加密数据，覆盖致病菌识别网等国家级项目监测字段。 6.该设备可用于宏基因组测序数据分析，包括16S扩增子测序和全基因组测序。16S扩增子测序分析包括数据质控，ASV聚类和物种注释，样本内和样本间多样性分析，组间差异分析；宏基因组测序分析包括数据质控、物种分类、宏基因组序列组装、序列分箱、序列注释（对VF、Pfam、Swissprot、COG、KEGG-KO、CARD等数据库进行功能注释）等过程。 7.可进行未知病原分析鉴定，鉴定分析结果，提供全部已有译名的病原中文名称，提供病原介绍；且输出原始鉴定结果的同时，输出经系统自动解读后的解读报告；同时提供多种解读参数供用户解读，如特异比对序列、离散度、覆盖度、交叉污染等指标。 8.提供从测序原始数据到分析报告的一键式操作，无需使用命令行。 9.配置：CPU: 56核心112线程；显卡：显存12G； 内存≥256G；固态硬盘≥1T；机械硬盘：32TB； 27寸显示器和键鼠 10.厂家对工作站的数据库定期免费升级更新，至少一年两次，并提供软件的免费升级。 | 1 | 45

## 项目二
立式压力蒸汽灭菌器采购项目市场调研清单
仅为初步需求参数，欢迎各供应商推荐产品 | 数量 （台） | 总限价（万元）
1.罐体有效容积：≥80L，外部尺寸（W×D×H）：≥520×660×1000mm，腔内内径（直径×深度）：φ≥370×700mm，整机重量≥130kg; 2.采用腔盖和台面扶手均采用防烫树脂隔热材料，手动上下翻盖开启式或点击开盖键上下翻盖开启式，最高使用温度为≥135℃； 3.彩色液晶触摸屏≥7英寸，戴上厚手套或用笔就可操作灭菌器； 4.采用快速开门结构，10秒内就可完成从打开腔门到腔门完全敞开整个过程，设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分； 5.搭载定时开始和预热保温功能； 6.灭菌器内腔采用≥2.5mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理。设计使用寿命≥10年； 7.具备强制冷却功能、故障发生记录功能、时间显示、存储灭菌进程记录，方便仪器管理； 8.温度显示精度：≤0.1℃，灭菌工作温度≥105℃，保温温度预置范围≥50℃； 9.最高使用压力：≥0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便地进行拆卸； 10.运行模式：包括但不限于液体灭菌模式，至少应有五种模式可供选择； 11.安全装置：具备完善的安全保障机制，包含传感器异常检测与报警、SSR（固态继电器）故障自诊断及保护、防干烧保护、门锁安全连锁与状态监测功能；同时覆盖电路及加热系统安全防护，具备多模块故障自诊断与报警能力，可在故障发生时及时提示，有效保障设备运行与实验室环境安全； 12.配置要求：每台高压灭菌器配备带底不锈钢提篮2个、不锈钢提桶1个，压力表与安全阀各加配一套，排水管、长臂刷、过滤塞各1个，生物安全过滤器1套； | 6 | 54

## 项目三
全自动核酸提取仪市场调研清单
仅为初步需求参数，欢迎各供应商推荐产品 | 数量 （台） | 限价（万元）
1.处理体积：30uL-1000uL 2.样品通量：1~96 3.样本类型：提取纯化病毒、细菌、动物和植物组织等生物样本中的DNA和RNA；适用于咽拭子、鼻咽拭子、痰液、肺泡灌洗液、全血、血浆、粪便等各种样本类型。 4.提取原理：经典的磁珠法提取纯化技术 5.配套试剂磁珠回收效率：≥98% 6.运动低噪声（低于65分贝）。 7.大屏幕全彩显示，触控式中文操作系统，可监控提取全过程。 8.污染控制： 具有内置可定时紫外消毒功能（紫外时间0～60mins可调）； 9.快速提取：操作时间短，通用模式：≤50分钟/次，快提模式：≤20分钟/次，需提供提取试剂盒说明书佐证。 10.结果稳定：不同批次仪器提取仪的变异系数CV≤2%。 11.自由编程：程序可编辑功能。 12.原厂配套使用试剂：能提供不同规格试剂供选择，需提供提取试剂盒说明书佐证。 | 5 | 99

## 项目四
三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪采购项目市场调研清单
仅为初步需求参数，欢迎各供应商推荐产品 | 数量 （台） | 限价（万元）
一、ICPMSMS部分 1.仪器应用要求：本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足疾控、环保等分析。 2.技术要求 2.1 仪器硬件 2.1.1 产品应采用三重四极杆结构设计，即分析腔内具备三套可实现质量数筛选功能的四极杆：通过第一重四极杆去除基体离子和非目标离子；利用第二重四极杆为碰撞反应池内发生的碰撞或化学反应去除多原子干扰；第三重四极杆质量分析器测定目标离子或经反应的产物离子，以实现干扰物的充分消除，提供结构证明材料。 2.1.2 雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。 2.1.3 雾化室：为了减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室。 3.1.4 蠕动泵：采用非金属材质的惰性四通道蠕动泵。 3.1.5 炬管，中心管：可拆卸式设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。 3.1.6 气路控制：仪器主机包含至少5路由高精度的质量流量计控制的气路模块，分别为等离子气，辅助气，雾化气，及2路碰撞反应池气路。 3.1.7 气体稀释：气体稀释采用质量流量计控制，具有氩气稀释模式及多种设定稀释系数配置处理各种样品。 3.1.8 氩气加湿器：配备氩气加湿器，具有控温功能，可防止雾化器和炬管上的盐分积聚，提升工作效率和设备稳定性。 3.1.9 离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器采用自激式全固态RF发生器。 3.1.10 具有工作线圈和接口的二次放电消除功能。 3.1.11 接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面。 3.1.12 离子偏转聚焦系统：仪器应在接口后部配置一套离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音。 3.1.13 四极杆具有可调分辨率功能。 3.1.14 分辨率可调。 3.1.15 质谱范围：涵盖2-260amu或更宽； 3.1.16 检测系统：脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换。 3.1.17 泵油：采用长寿命全氟聚醚泵油。 3.1.18 自动进样器：样品位 ≥240位，带快速进样功能。 2.2 仪器性能要求 2.2.1 灵敏度： 标准模式： 7Li: >65 Mcps/ppm 59Co: >150Mcps/ppm 115In: > 300Mcps/ppm 238U: > 330Mcps/ppm 碰撞模式：59Co > 40Mcps/ppm 2.2.2 随机背景： 标准模式：<1 cps (4.5amu) 碰撞模式：〈 0.5 cps (4.5amu) 2.2.3 检出限： 标准模式： 9Be<0.5ppt 115In<0.1pt 209Bi<0.1ppt 碰撞模式：9Be<0.5ppt 115In<0.1ppt 209Bi<0.1ppt 三重四级杆模式： 32S测48SO+: <200ppt 31P测47PO+: <50ppt 78Se: <1ppt 2.2.4 稳定性 ：短期10分钟 (RSD): < 2% 长期 2小时 (RSD): < 3% 2.2.5 质谱校正稳定性： < 0.025 amu/24hr 二、液相色谱仪部分 1 技术参数：HPLC可与ICPMS联用，满足形态分析需求。 1.1 四元泵 1.1.1 通道数量：≥4个 1.1.2 最大耐压：≥500 bar 1.1.3 溶剂脱气：内置≥4通道脱气机 1.2 自动进样器： 1.2.1 样品瓶位：≥228位，含216位（1.5 mL）+12位（10 ml）。 1.2.2 交叉污染：≤0.0004% 三、配置清单： 1 主机部分： 1.1 ICPMS/MS主机：1套（含硼硅玻璃同心雾化器、半导体制冷雾化室、氩气加湿器、自激式射频发生器、90度离子透镜、四级杆碰撞反应池、四极杆质量分析器、检测器）。 1.2 真空系统，包括机械泵和分子涡轮泵1套。 1.3 循环冷却水系统1套。 1.4 输入装置1台（参数要求：i7，32G内存，1T以上硬盘，20”以上液晶，48X以上光驱）， Microsoft ® Windows 10或 Win11，多任务，多用户系统软件)。 1.5 操作软件1套 2 备品备件： 2.1 采样锥1套、截取锥1套 2.2 转接头2个 2.3 内标加入器1个 2.4 内标泵管1包 2.5 进样泵管：3包（12根/包） 2.6 废液泵管：3包（12根/包） 2.7 石英矩管2支，中心管2支 2.8 ≥240位自动进样器（含快速进样阀）1套 2.9 样品管2000个 2.10 雾化器2个 2.11 与HPLC联用必备部件（信号通讯I/O联用包，接头） 2.12 全氟聚醚润滑油1L 2.13 铬形态分析柱1套 2.14 砷形态分析柱1套 2.15 汞形态分析柱1套 3 国内配套配置： 3.1 输出装置1台（参数要求：黑白激光打印机、黑白打印速度：24ppm、最大打印幅面：A4）：1台； 3.2 15KVA UPS，续航2小时 3.3 形态分析标液：甲基汞、乙基汞、三价砷、五价砷、一甲基砷、二甲基砷、砷甜菜碱、砷胆碱各1套； 3.4 多元素调谐液、内标溶液、多元素混合标准溶液各1套 4液相色谱仪部分： 4.1 四元梯度泵（含在线脱气机） 1套 4.2 自动进样器 1套 4.3 液相瓶 200个 | 1 | 210

## 项目五
12道移液器市场调研清单
仅为初步需求参数，欢迎各供应商推荐产品 | 数量 （支） | 限价（万元）
1）核心部件坚固耐用、耐高温抗化学腐蚀。 2）支持整支或下半部分进行高温高压灭菌及紫外线照射灭菌，以满足无菌操作要求。 3）下半部分应设计为可徒手快速拆卸的结构，便于日常清洁与保养。 4）应配备高清晰度的数字显示屏（至少4位），确保移液体积读数清晰，并可进行精准调节。 5）前置式体积视窗，移液观察直观，支持单手快速设定与操作 6）设备应具备校准功能，可针对不同密度液体或特殊实验条件进行校准调整，提升通用性。 7）应为12通道设计，移液量程覆盖30–300μL，兼容标准300μL吸头，满足高通量、稳定移液需求。 | 1 | 1.3

## 项目六
温湿度采集器市场调研清单
仅为初步需求参数，欢迎各供应商推荐产品 | 数量 （支） | 限价（万元）
1.现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好地维护系统监控系统运转。 ▲2.本地存储数据＞5000条，数据可上传云平台，异常恢复后可断点续传。 ▲3.在软件APP平台和微信平台可查询所有联网设备的汇总信息，包括总的设备数量、报警设备数量、离线设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表。 4.测量精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；其他±1℃； 5.可提供第三方CNAS实验室出具的校准报告； 6.采集设备可自身存储数据，异常恢复后可实现断点续传； 7.数据通过以太网或4G网络上传服务器，同时接入，优先使用4G网络。 8.当温度超温或设备出现问题时可向指定用户发送短信 9.可接入用户内网服务器也可接入外网云服务器。 ▲10、后期无系统维护费用； 11.需提供采集器的检定报告 12.配置： 1.温度采集器21台。 2.数据传输中继器1台。 3.移动式触摸显示平板1台 | 21 | 4.83