## 项目一
检验设备零星采购项目市场调研清单
序号 | 相关要求（仅为初步技术要求，欢迎供应商推介产品） | 数量 （台） | 总限价（万元）
1 | 台式离子计： 1.仪器级别：优于或等于0.001级 2.测量参数：至少包括电位值、pH值、离子浓度值和温度值 3.mV：范围（-2000.00～2000.00）mV；最小分辨率≤0.01 mV；电子单元示值误差优于或等于±0.03%或±0.1 mV 4、pH：范围（-2.000～20.000）pH；最小分辨率：≤0.001 pH；电子单元示值误差优于或等于±0.002pH 8.电源：电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V） 9、尺寸（mm）：≤242×195×68 10、重量（kg）：≤0.9 11.能配合氟离子复合电极使用，配备至少一支氟离子复合电极、搅拌器、电极支架。 12.供货时需提供第三方出具的校准证书。 | 1 | 0.8
2 | 多管涡旋振荡器 1.采用直流无刷电机和微电脑控制技术，电容触摸按键，LED显示面板。 2.转速范围：0-4000rpm 3.允许承载重量≥6kg 4.转速控制精度：1rpm 5.电机功率≥100W 6.转速偏差≤1% 7.运行方式：圆周 8.样品放置模式：竖置式 9.振幅：≤3mm 10.兼容2ml样品瓶，顶空瓶，15ml、50ml、80ml等各种规格离心管 11.50ml至100ml离心管容纳量≥12位 12.机器噪声：≤ 10dB 13.电源：220V±10%，50Hz 14.启动模式：软启动 15.震荡模式：至少具备以下四种模式：连续运行、间歇运行、双向运行、等待运行。可自主设定以上模式的运行时间。 16.存储≥6条震荡方案，每条方案可以任意编辑 17.定时时间范围：1 - 9999min 18.配置：主机1台、圆形压盘及弹性固定软带、≥4.3寸智能操作面板一个、防滑防震底角 | 1 | 1.2
3 | 恒温摇床培养箱 1.温度范围：RT-15℃-60℃（低温型）； 2.温度控制精度：≤±0.2℃； 3.温度均匀性：≤±0.5℃； 4.温度控制模式：PID控制模式，数字化；可以设定≥9段程序控制；定时：≥1min-99h59min； 5.振荡速度：20-400rpm； 6.振荡控制精度：≤±1%FS； 7.振荡振幅：50mm和25mm固定振幅可选； 8.托盘驱动平衡支撑点：≥5点； 9.薄膜按键式，控制屏采用一体化设计，易于清洁； 10.箱体内部圆弧角设计，易于清洗； 11.具备空气循环系统和PID控制技术，腔体内无温度死角，运行过程不产生冷凝水； 12.支持在线灭菌，UV灯可以在摇床运行的时候打开并进行灭菌； 13、容积：≥250L； 14、承重：≥35kg； 15.托盘尺寸（长x宽）：≥850 x 470 mm； 16.最大承载容量（数量x 规格）： ≥131 x 50 ml培养瓶； ≥91 x 100 ml 培养瓶； ≥48 x 250 ml 培养瓶； ≥31 x 500 ml 培养瓶； ≥19 x 1000 ml 培养瓶； ≥13 x 2000 ml 培养瓶； ≥6 x 5000 ml 培养瓶； 17.单层整机尺寸：≥1075 x 850 x 550 mm； 18.下拉式开门，门打开后形成操作平台，可以把托盘全部拉出放置在操作平台上； 19.配置：主机一台，制冷单元，光照控制； 20.安全与兼容性 1.具备断电记忆功能，适配生物安全柜空间尺寸； | 1 | 4.5
4 | 双槽梯度PCR仪： 1.最大升温速率可达7.5℃/秒，循环次数至少可达一百万次； 2.≥10英寸高清真彩全触控液晶屏， 屏幕角度90度内可任意调节，曲线图形实时显示程序； 3.无需工具可快速更换系列各种规格样品台，也可通过更换样品台模块升级为三槽定量PCR仪； 4.中英文双语选择显示，可升级系统软件； 5.梯度模块：2组48孔* 0.2ml，适用0.2ml PCR管及8联管； 6.温度性能： 6.1、样品台温度范围：0℃～105℃； 6.2、最大升温速率：7.5℃/秒； 6.3、最大降温速率：6℃/秒； 6.4、样品台温度均匀性：≤±0.2℃； 6.5、样品台温度准确性：≤±0.1℃ ； 6.6、变温速度可调：0.1℃～5℃/秒； 6.7、控温方式：标准模式+快速模式； 6.8、温度显示分辨率：0.1℃； 7.梯度功能： 7.1、梯度温度准确性：≤±0.1℃； 7.2、梯度温度均匀性：≤±0.2℃； 7.3、梯度范围：30℃～105℃； 7.4、温差范围：1℃~25℃； 7.5、梯度温度点分布：每组独立样品台有8行梯度温度； 7.6、热盖功能： 7.6.2、热盖温度：30℃~112℃可调； 7.6.3、热盖自动关闭功能：程序结束或样品台温度低于设定值时，热盖自动关闭； 8.软件功能： 8.1、程序储存数：仪器内可存储≥15,000个程序，通过U盘下载无限量程序； 8.2、最大步骤：≥30个，可做多重嵌套循环； 8.3、最大循环数：标准循环≥100个， 嵌套循环下≥10000个； 8.4、时间递增/递减：1～600秒，可做长片段PCR实验； 8.5、温度递增/递减：0.1℃～10℃，可做递减PCR实验； 8.6、具备自动暂停及断电保护功能； 8.7、低温保存：保温时间可无限长； 8.8、程序向导：预置程序模板，修改几个必要的参数即可完成编程； 8.9程序运行报告：详细记录程序运行的全过程，为实验结果分析提供准确的数据支持。 | 1 | 4.3
5 | 生物安全运输箱： 1.结构标准：采用三层包装系统：主容器（防泄漏）、次级容器（防水防震）、外层包装箱（抗压）。外层需标注 “生物危害” 标识及 UN 编号（如 UN2814）。 2.性能测试：主容器或中层包装必须在无泄漏的情况下能耐受95kPa（0.95bar）的内压；1.2 米高度跌落至坚硬表面无破损；承受 3 米高度货物重量 24 小时无变形。 3.合规性认证：需通过第三方实验室检测，通过PI620认证，并提供证书。符合我国《病原微生物实验室生物安全管理条例》及《中华人民共和国生物安全法》等相关规定。 | 5 | 2.9
6 | 微量振荡器： 1.控制面板：触摸显示屏； 2.处理标本：可同时处理2—6个样本，体积：0.5ml—5ml； 3.运行时间范围：1—90s，以1sec为单位增加； 4.暂停时间范围：1—90s，以1sec为单位增加； 5.转速：2500-4350rpm； 6.加速时间：≤2s； 7.减速时间：≤2s； 8.最大线速度：7.0m/s，调速范围4.0-7.0 m/s，以0.05m/s递增； 9.可灵活调节不同模式，优化破碎效果，满足不同样品的处理需求； 10.噪声等级：≤65dB； 11.操作温度：5℃-35℃； 12.尺寸（D*W*H）：长、宽、高分别不大于360mm、220mm、210mm； 13、重量：≤10 kg； 14.采用单样品单管操作； 15.无需特殊前处理，仅需将样品放入研磨管，机器自动研磨。 | 1 | 4.8
7 | 移液器： 1.具备硅胶树脂减震器 2.可以高温高压灭菌 3.数字式体积调节，移液量程可锁定 4.具备ISO9001质量证书 5.规格需求：0.5-10 µL，6支；2-20 µL，6支；20-200 µL，5支；100-1000 µL，6支；500-5000 µL，1支；1 mL-10 mL，1支。合计25支。 | 25 | 4.375

## 项目二
消媒设备零星采购项目市场调研清单
序号 | 相关要求（仅为初步技术要求，欢迎供应商推介产品） | 数量 （台） | 总限价（万元）
1 | 二氧化碳捕蚊器： 1.仪器为立式，由塑料制成。 2.利用蚊子通过二氧化碳和人体皮肤散发的气味搜寻人体的原理，发出模拟人体的二氧化碳气流和人体皮肤散发的气味，吸引蚊子。 3.引诱剂包含乳酸、己酸、碳酸氢铵等成分，但不含杀虫剂，并且在捕捉蚊子的同时不损伤有益的蜜蜂及瓢虫等，一包引诱剂使用寿命≥2个月。配置引诱剂增强诱蚊效果，适合多种环境使用。 4.配套原厂可调节输出流量减压阀，2公斤二氧化碳可以连续工作96小时以上。配套的锂电池可以支持仪器工作超过24小时。使用功率为≤4W，节能环保。 5.对于伊蚊、库蚊等多种蚊子都有效，可以白天黑夜同时作用。诱蚊有效作用半径20-40M。 6.仪器的风扇具有防水性，小雨等环境不影响仪器使用。仪器方法符合国家标准 GB/T 23797-2020 病媒生物密度监测方法－蚊虫。 7.仪器的风扇和抓布袋相互独立，所抓捕的蚊虫不用经过风扇再进入抓布袋，保证抓捕的蚊虫的完整性和成活率，方便后续实验。 | 2 | 1.8
2 | 六级筛孔撞击式微生物采样器 1.执行标准：至少符合GB/T 18204.3-2013 《公共场所卫生检验方法第3部分：空气微生物》、GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》、GB/T 18204.5-2013 《公共场所卫生检验方法第5部分：集中空调通风系统》 2.防爆性能：具备防爆功能，防爆等级≥Ex ic ⅡB T5 Gc，并提供相应证书证明文件 3.采样流量：支持3～30L/min可调，其中必须可单独设置28.3L/min进行微生物采样，配置电子流量计或其他易操作流量计 4.配置安德森六级微生物采样切割器捕获粒子范围： 第一级：＞7.0μm 孔径1.18mm 第二级：4.7μm–7.0μm 孔径0.91mm 第三级：3.3μm–4.7μm 孔径0.71mm 第四级：2.1μm–3.3μm 孔径0.53mm 第五级：1.1μm-2.1μm 孔径0.34mm 第六级：0.65μm–1.1μm 孔径0.25mm 5.电源：可充电式电源或电池；连续使用时长：≥4小时。屏幕：≥5寸触摸显示屏。 6.显示：至少显示瞬时流量、采样时长、采样进度、设定流量、电池电量等数据。可根据实际情况设置采样时间。 7.存储：采样数据可保存至少10000组，所有数据均可打印和U盘导出。 8.恒压恒流，具备无刷真空泵机，仪器能根据负载大小自动调节流量，不受电压波动和阻力变化的影响。 9.具备报警功能：如过压、过流、过热、低电量提醒、压力突变、异常关机、未授权操作、采样位置突变等。 10.尺寸≤300mm*150mm*200mm、重量≤3Kg。 | 3 | 3.9
3 | 流量校准器： 1.执行标准：至少符合JJG 586 2006《皂膜流量计检定规程》。 2.流量范围：至少包含（1～35）L/min，能校准28.3l/min流量，误差≤±5%。 3.显示分辨率：至少小数点后一位，满足校准28.3l/min流量功能。 4.整机满足1m跌落要求，中性盐雾测试要求，包装碰撞测试要求，工作震动测试要求，工作冲击测试要求，≥IP54防护要求，提供以上报告复印件佐证资料 5.支持吸气和吹气两种气路模式；测量模式包含单次测量、连续测量、平均值测量；测量单位至少包含 cc/min、ml/min、L/min 可选择。 6.主机支持多种数据互联方式，包含蓝牙、红外、485、USB 等，可同时连接电脑端、可调负载仪、被校仪器实现数据互联。 7.支持与可调负载装置互联，实现在特定负载条件下流量的校准检定工作，并配合电脑端记录负载压力、当前流量和示值误差 8.校准数据可上传平台，实现远程校准检定工作、具有自动计算平均值功能，自动计算标况流量功能。 9.主机标定双模式，可对整机进行曲线标定和单点修正输入功能 10.单点修正可自由定义，支持主机设置6个点修正，电脑端12个点修正。 | 1 | 1.2

## 项目三
2026年社会组织参与艾滋病防治采购项目市场调研清单
序号 | 相关要求 | 数量 （项） | 总限价（万元）
1 | （一）项目征集：项目启动后，协会将面向全市发布项目征集通知。2026年项目申报将重点聚焦以下三个方向：“一老一少”群体：围绕儿童青少年和老年人开展艾滋病防治宣传服务；多病预防宣传：结合艾滋病宣传，融入性病、肝炎等传染病防控内容，提升综合干预效能；互联网创新干预：鼓励利用社交软件、短视频、直播、线上自检预约等数字化手段，探索可触达、可交互的新型防艾宣传模式。 为扩大覆盖面，项目征集地点将覆盖我市至少六个县（市、区），确保项目资源下沉基层。协会将充分发挥社会组织优势，联合福州市民政局、福州团市委、福州市妇女联合会等相关防艾委成员单位，广泛宣传、积极动员社会组织、社会团体及高校社团参与申报。通过多渠道、多形式的动员，预计征集不少于20个防艾项目方案，为后续择优立项奠定基础。 （二）项目选拔：征集完成后，协会将组织专家评审组，结合申报单位以往项目的评估评分及新项目申报书内容，进行综合评定。经评审组商榷后确定立项名单，评分排名前9的项目方案将按成绩评定为甲、乙两个等级，其中甲等设4个、乙等设5个。甲等项目分别予以3.5万元资金支持，乙等项目分别予以2万元资金支持，共计24万元项目经费，用于各立项单位开展具体工作。 （三）项目培育：在项目执行期间，开展不少于3场能力建设培训，帮助立项单位提升防艾宣传的专业能力与项目管理水平。同时，组建督导团队，对执行中的项目进行不定期抽查，重点监督资金使用的安全性、透明性，以及活动开展的真实性和有效性，确保项目高质量推进。 （四）项目评估：项目执行结束后，组织终期评审，对立项项目的实施成效、目标达成情况、资金使用效益等进行全面评估，确保项目成果可量化、可检验、可复制，为后续福州市社会组织参与防艾工作积累经验、树立标杆。 | 1 | 30

## 项目四
福州市原创防艾系列动漫制作与宣传采购项目市场调研清单
序号 | 相关要求 | 数量 （项） | 总限价（万元）
1 | 1.《福小艾防艾原创动漫集》制作： （1）以“福小艾”为主角制作8集防艾原创动漫短剧，可采取3D建模/手绘形式，每集不少于1分钟。聚焦老年、青年等易感染人群风险场景，采用1080P高清格式，画面优质、配乐得当，适配电视与新媒体传播。 （2）脚本策划与编写：围绕老年防艾重点人群与典型场景，创作8集系列原创3D建模/手绘动漫完整脚本，每集1分钟，含故事大纲、人物台词、剧情冲突、分镜框架，主题鲜明、符合广播电视公益宣传规范。 （3）防艾原创动漫角色与场景建模：《福小艾》防艾动漫集相关建模工作须严格遵循原创3D建模/手绘核心要求，完成“福小艾”全角色三维/二维建模、骨骼绑定，以及对应场景建模、道具建模，统一全片视觉风格，确保建模成果符合1080P高清动画制作标准，且视频AI生成率小于15%，全程坚守原创定位，杜绝套用商用模板、抄袭现有建模资源。 2.《福小艾防艾原创动漫集》宣传展播：在不少于4个福州市及以上官方主流媒体平台高峰时段（黄金时间段）播出，宣传周期为7个月（每个月计30日），每平台播出不少于4次/日。 3.原创手绘动漫高清素材库与条漫制作：基于8集原创动漫，输出角色素材、场景素材、片段素材、GIF素材、海报级静帧素材，形成完整防艾宣传素材库，满足多场景复用。根据故事情节，制作8条平面条漫。 4.户外大屏滚动播出：在世界艾滋病宣传周期间，在覆盖城市核心商圈与交通要道户外大屏（如东街口大屏、闽江之心大屏或苏宁广场大屏）滚动播出漫画，播放不少于7日，每次不少于15秒，每日4次。 5.防艾创意短视频全媒体宣传：在不少于5个福州市及以上官方主流全媒体平台（主流媒体官方视频号、抖音号等新媒体平台），发布防艾创意原创动漫视频总发布视频信息数不少于20条，同步配套新媒体推文、新闻报道。其中至少有一个党政互联网学习平台，如学习强国、共产党员网、人民网、党建网等。 | 1 | 34