## 项目一
HIV病毒载量检测系统采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 限价（万元）
★1.设备属性：整套检测系统具备中华人民共和国三类医疗器械注册证，注册证的结构组成描述必须包含核酸提取模块以及PCR扩增模块等（提供证明文件）； 2.设备自动化程度：支持原管上机，可实现样本进、结果出，全自动完成核酸提取、体系构建及PCR扩增一体化完成，整个过程无需人工干预; 3.设备功能：核酸提取、扩增检测具有独立分区且各分区之间具有分区设计； 4.适配样本管类型：支持3-5mL原始采血管，1.5-5ml离心管、1.5-2mL冻存管上机检测； ▲5.设备具有开盖功能和关盖功能,支持样本管（包括1.5 mL-2 mL冻存管）带盖上机，并进行开盖和关盖操作; 6.具备样本条码扫描系统； ▲7.样本/试剂/耗材一次性最大装载量：≥96人份； 8.支持连续进样：设备支持连续添加耗材、试剂和样本；可实现循环批量处理实验，在第一批提取完成自动进入扩增仓进行扩增；扩增期间可进行第二批样本提取实验，连续运行。 9.独立提取模块≥2个，不同提取模块可同时运行不同提取流程提取核酸； 10.提取模块具备液面探测和凝块探测功能； 11.异常报警功能：设备具备声光指示运行状态，对样本量不足、枪头堵塞、凝块有异常报警功能，具备试剂、耗材不足报警提醒，并支持试剂、耗材的补充； 12.移液精度：＜20 μL移液精密度CV≤5%，20～100μL移液精密度CV≤3%，≥100μL移液精密度CV≤1%； 13.升降温速率：平均升温速率≥3 ℃/s，平均降温速率≥2.5℃/s； 14.温度均一性：≤±0.5℃； 15.检测原理：荧光定量PCR法; ▲16.检测项目可拓展:原厂能提供检测试剂包括但不限于I型免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸（RNA）、乙型肝炎病毒核酸（DNA)和丙型肝炎病毒核酸(RNA）的高灵敏度的病毒定量检测试剂，且试剂均已获取三类医疗器械注册证（提供证明文件）； 17.荧光通道：≥4通道； ▲18.扩增模块：独立扩增模块≥2个，可独立运行不同的扩增程序；PCR反应孔≥96孔PCR位； 19.操作流程可配置，可兼容各类试剂方案； 20.防污染措施：设备提取区和扩增区具备独立的HEPA高效过滤系统和紫外消毒功能，移液气密防滴漏，废料密封系统传输； 21.检测效率：第一批96份样本4小时内出结果； 22.结果报告：系统自动分析扩增曲线并完成定量结果计算，无需人工干预，HIV-1 病毒载量报告病毒拷贝数单位及 IU/ml 国际单位两种结果，并自动生成包括样本信息、定量结果以及原始扩增曲线在内的PDF版单份检测报告； 23.具有LIS连接功能； ▲24.配套HIV-1核酸检测试剂检测灵敏度：＜25 IU/mL（或12 copies/mL）(提供证明文件)； ▲25.配套HIV-1核酸检测试剂线性范围：定量检测下限≤50 IU/mL，定量检测上限≥1.0 E+09 IU/mL (提供证明文件); 26.配套HIV-1核酸检测试剂覆盖基因型：覆盖HIV-1 基因型应包含但不限于 M 组、N 组、O 组（提供证明文件）； 27.配套HIV-1核酸检测试剂检测靶标：检测靶标包括但不限于LTR、POL、GAG中的两个区域； ▲28.配套HIV-1核酸检测试剂适用样本类型：血浆或血清； 29.配置（减配或简配，视为投标无效） 29.1 全自动核酸检测分析系统主机1套，包括核酸提取及体系构建模块和PCR 扩增分析模块，标配与参数性能要求相符合； 29.2 配套工作站1套：配置CPU Intel(R)Core(TM)i5-6500或以上；内存：≥8 GB或以上；DDR4或以上；硬盘空间：1T；显卡：集成显卡；标配接口：PS/2端口（用于键盘），USB接口2.0或以上；有线键盘、USB光电鼠标；操作软件：原厂预装正版Windows 10；显示器：≥21英寸； 29.3 配套全自动核酸检测分析系统使用软件1套； 29.4备用蓄电设备1台 29.4.1 配置：标准容量≥3KVA，可提供的后备时间≥30 min，原厂原装电池≥ 8 节 38Ah，配置原厂电池箱; 29.4.2 输入电压范围≥115-300VAC，输入频率范围≥40Hz-70Hz；输出电压 ≥220VAC±2%； 29.5报告输出设备1台 29.5.1配置：彩色激光输出；支持有线和无线网络打印；封闭式标准纸盒容量≥200页；自动完成双面打印；支持Windows操作系统；输出分辨率≥600dpi； 项目联系人：陈老师 62715336 | 1 | 50

## 项目二
全自动核酸扩增分析仪采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 限价（万元）
1、设备用途：本产品基于实时荧光PCR检测原理，与配套的检测试剂盒共同使用，在临床上用于对来源于人体样本中的靶核酸（DNA/RNA）进行定性、定量检测，包括病原体和人类基因项目。 2、光源：免维护LED光源 3、检测器：高性能光电检测器 4、温控方式：半导体模块控温 5、升温速率：≥0.8℃/s 6、降温速率：≥0.8℃/s 7、模块控温精度：≤0.5℃ 8、检测位：≥4个独立模块，各模块相互独立，实现不同样本、不同检测项目的随到随检，配套一体化微流控卡盒，样本的裂解、核酸纯化、PCR扩增及检测均在同一微流控卡盒内完成，上述过程无需进行样本或产物的中间转移，实现极简操作并杜绝污染。 9、荧光检测通道：≥4个，激发/发射光范围：404-650nm/460-765nm， 适用探针/染料：包含ATTO425，FAM/SYBR Geen等，VIC/JOE/HEX/TET等，ROX/Texas Red等，Cy5等，Cy5.5等。 10、提取方式：自动化超声裂解结合化学处理提取技术，不需要手工提取核酸，一步式操作。结核鉴定加利福平耐药检测时长小于90分钟。 项目联系人 刘老师 62715322 | 1 | 32

## 项目三
温度采集器采购项目市场调研清单
相关要求 | 数量 （台） | 总价（万元）
1 电源：220V/50HZ，直流输出模块供电,同时所有采集模块应有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥6小时，确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。 2、现场温度采集模块配备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、电池电量等信息，方便操作人员更好的维护系统监控系统运转。 ▲3、本地存储数据＞5000条，数据可上传云平台，异常恢复后可断点续传。 4、无线通讯模式，通讯频率2.4GHZ； 5、传感器材质：T型热电偶；温度采集模块采集范围：-200℃～+150℃； ▲6、在软件APP平台和微信平台可查询所有联网设备的汇总信息，包括总的设备数量、报警设备数量、离线设备数量、正常运行设备数量以及对应设备列表。 7、测量精度：-40℃～+85℃，±0.5℃；其它±1℃； 8、可提供第三方CNAS实验室出具的校准报告； 9、采集设备可自身存储数据，异常恢复后可实现断点续传； 10、出现异常时设备自身可实现声光报警； 11、数据通过以太网或4G网络上传服务器，同时接入，优先使用4G网络。 12、当温度超温或设备出现问题时可向指定用户发送短信 13、可接入用户内网服务器也可接入外网云服务器。 ▲14、后期无系统维护费用； 15、需提供采集器的检定报告 16、 配置： 1、温度采集器43台。 2、数据传输中继器1台。 3、移动式触摸显示平板1台 项目联系人：叶老师 62715322 | 43 | 9.89