## 项目一
动物房配套设备采购项目市场调研清单
序号 | 货物名称 | 相关要求（仅为初步技术要求，欢迎供应商推介产品） 项目联系人：陈老师 13774566900 | 数量 | 总限价（万元）
1 | 压力蒸汽灭菌器 | 1.用途：用于各类实验室、检验部门等机构，对医疗器械、实验室器皿、培养基以及液体或制剂等材料进行灭菌处理。 2.设备外形尺寸≤640×665×1100，内腔尺寸（Φ×L）≥400×750mm容积≥85L，设备电源采用AC220V，50Hz，功率≤4.4KVA。 3.设备材质为304不锈钢或更优材质，设计寿命≥8年（16000次灭菌循环）。 4.设计压力≥0.55MPa，设计温度≥162℃ 5.门板：304不锈钢或更优材质，材料厚度≥2.5mm。 6.门结构：多点联动压合式结构，通过点击屏幕按钮控制电机自动翻盖开门。 7.门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。 8.安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。 9.设备采用进口直动式电磁阀≥2个，手动球阀≥1个。 10.压力表量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.6级以上。 11.设备内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现蒸汽无外排；设备外接集气瓶，收集蒸汽和冷凝水。 12.设备灭菌室内配备高低水位检测装置，保证设备正常运行，灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源。 13.设备采用面板感应式操作方式，配备≥5英寸液晶显示屏，显示温度、压力、报警信息。 14.具备周期计数器，可显示设备运行的周期次数；对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽全过程自动控制。 15.设备具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟。 16.设备可自动检测传感器故障，并声光提示。 17.可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出。 18.可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌－保温功能；保温温度可设定范围40℃～100℃；保温时间可设定范围0～160小时。 19.拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分设备的情况下，使用权限工具可进行现场调节。 20.设备采用多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改。 21.设备具有超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置等多种安全保护装置。 22.设有不少于医用程序、实验室程序、自定义程序三大类，≥108个程序可供选择和设定。医用程序包括裸露器械、包装程序、橡胶程序等程序；实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序等；自定义程序可储存≥100个不同参数的程序。 23.厂家要求：投标品牌为专业灭菌设备生产厂家，通过ISO9001、ISO13485、ASME、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证，具有中华人民共和国特种设备生产许可证（压力容器）资质，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证），所有证件上的公司名称应与投标产品品牌相一致，并提供相应证件证明； 24.单台配置：主机一台，提篮两个。 | 1 | 5
2 | 脉动真空灭菌器 | 9.模式设置照片。 10.隔离密封墙：设备的后端应自带密封结构，以有效保证装卸载两侧的严格微生物隔离，投标文件中应提供设备密封结构的照片和密封性能测试报告复印件证明。 11.触摸屏：64K真彩触摸屏；屏幕尺寸≥7寸；分辨率：分辨率≥800 × 480；容量≥128M Flash和256M RAM。防护等级：前面板 IP 65；通讯协议：支持RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 12.门密封胶条槽为保证设备门密封强度，门密封胶条槽应与柜体一体成型，拒绝接受门密封胶条槽焊接于柜体的形式，投标文件中提供门密封胶条槽与主体连接处实物照片证明 13.门密封圈：高抗撕圆形硅胶条，装于主体密封槽内而非门板上，与压缩气连接管路为金属固定管路。 14.抽空装置：单级直连式水环真空泵，防护等级≥IP55，效率≥86%，相对真空度≤-97Kpa。 15.真空泵安装在设备的侧面，真空泵配置缓冲水箱，真空泵在缓冲水箱吸水。投标文件中提供真空泵与缓冲水箱相连接的照片证明 16.换热装置：采用板式换热器 17.节水系统：真空泵节水系统设计，节水性能为60％以上； 18.降噪系统：带有降噪装置，设备运行噪音≤75dB（设备操作区）； 19.管路要求：不锈钢304卫生级管路，卡箍连接，管路内外抛光处理。 20.控制系统配备有校正程序，可以实现不同海拔地区的压力、温度等参数的校正；具有多级控制保护、帮助功能。 21.程序选择：实验动物专用程序，设备应有饲料灭菌、塑料物品灭菌、金属物品灭菌、织物灭菌、开口容器液体灭菌、固体废弃物灭菌、垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、快速液体程序、BD测试、真空测试、自定义程序。投标文件中提供程序选择界面照片证明。 22.记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等应在触摸屏上自动显示，程序运行中参数应永久保存在电脑中，配有打印机可打印工作过程实时数据。 23.设备保温要求：采用玻璃棉捆扎式保温方式。（投标文件中需提供同型号设备的特种设备制造监督检验证书；压力容器产品合格证；固定式压力容器产品数据表实物照片佐证，） 24.设备进行检验。1、检验设备灭菌温度121℃，灭菌时间20min时，温度偏差不超过2℃，符合GB8599-2008对负载温度的要求。2、检验设备灭菌温度121℃，灭菌时间20min时，对嗜热脂肪杆菌有完全的灭菌效果。3、检验设备灭菌温度134℃，灭菌时间5min时，对嗜热脂肪杆菌有完全的灭菌效果。投标文件中提供带CNAS或CMA标识的第三方检查报告复印件证明。 25.设备需配备符合设备使用要求的空气压缩机2台。 26.设备生产厂家需通过商品售后服务评价认证（认证范围需包含消毒灭菌设备）达到五星级水平（GB/T27922-2011商品售后服务评价体系），需在国家认监委官网（www.cnca.gov.cn）可查，提供网站查询截图和证书复印件证明。 27.生产厂家从事本项目的工程师具有高级工程师及以上职业资格，同时具有实验动物从业人员上岗证。需提供上述有效证书复印件及投标人为其缴纳的投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月，因企业投标截止时间当月新成立的可提供相关说明，视同符合要求）内任意一个月的社保缴纳证明材料。 28.设备生产厂家具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证，认证范围必须包含灭菌设备）提供证书复印件证明。 | 1 | 32
3 | 过氧化氢空气消毒器 | 1.适用于实验动物中心、实验室、生物制药、医疗卫生等单位对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌； 2.消毒介质：过氧化氢气体（非液态）； 3.外形尺寸：≤425×425×1100（mm）（长×宽×高）； 4.安装方式：带脚轮，可移动； 5.设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架； 6.工作温度：＞25℃； 7.操作方式：平板电脑远程无线操作，并可提供网络云监控功能； 8.过氧化氢气化方式：采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液； 9.空气加热方式：用翘片式电热管加热器+均流控制； 10.扩散方式：为保证消毒剂扩散效果，设备采用三风机涡流扩散技术，顶部360度螺旋出风结构，扩散能力强，使过氧化氢分布均匀 11.出口温度：室温； 12.噪音：≤65分贝； 13.H2O2储存量：≥3L； 14、H2O2浓度：30％—35％； 15.H2O2 用量：≤4ml/m³，消毒容积不低于500m³。 16.设备可稳定运行不少于5000小时； 17.甲型流感病毒H1N1杀灭率≧99.99%。 18.采用高精度调速计量泵，可以根据灭菌过程中的浓度及湿度调节过氧化氢闪蒸速率，计量误差≦2%； 19.设备可兼容7%—8%浓度的过氧化氢溶液，达到500立方消毒级别 20.电源要求：220VAC，50Hz，≤1200W； 21.消毒时间：30—45min（可调）； 22.分解时间：60—120min（可调）； 23.记录方式：历史数据应以电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存，可以存储30天的运行数据； 24.设备带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H2O2浓度：≤1ppm； 25.通风：选用国际知名品牌通风风机（德国EBM、西门子、瑞典奥斯博格）； 26.灭菌效果监测：提供过氧化氢气体专用化学指示卡等耗材，监测设备的灭菌效果； 27.设备具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到最近一次的消毒参数； 28.配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度。 29.证书：应具有消毒产品卫生安全评价报告，需提供复印件； 30.具有第三方出具的电气安全检测报告、空气消毒效果检测报告； 31.生产厂家通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系认证，具有中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS认证）。 | 2 | 36
4 | 移动式微屏障鼠笼 | 设备用途： （1）整个系统可保证实验人员、不同笼盒内的动物，相互直接独立，不产生交叉污染。 （2）设备适用SPF级大小鼠、转基因大小鼠、免疫缺陷大小鼠饲养和繁殖。 （3）针对需要负压排风的感染性实验等比较适用，对实验人员起到较好的保护作用。 2.工作条件： （1）适用工作电压：220V±10V； （2）频率：50/60Hz； （3）电源插头：符合国标标准； （4）运行所需环境温度：满足GB14925-2023 规范20℃～26℃条件下正常运行； （5）运行所需环境湿度：满足GB14925-2023 规范30%～70%条件下正常运行； 3.配置及技术要求 （1）空间要求： 设备整体尺寸：120cm±10cm*120cm±10cm*220cm±10cm； （2）容量要求： 小鼠单个笼盒90*280*320(mm) ±10mm（前沿*后沿*底高），笼盒高度≥135（mm），单台设备内可饲养≥250只实验小鼠； 大鼠单个笼盒170*500*300(mm)±10mm （前沿*后沿*底高），笼盒高度≥220（mm），单台设备内可饲养≥54只大鼠； （3）结构要求： ①顶置机箱，至少标配初效，中效，高效三重过滤器装置，确保送进屏障箱的空气洁净度万级以上； ②整体框架为优质304不锈钢材质配钢化玻璃，保证坚固耐用且密封性好，同时可方便观察笼盒内的小鼠活动情况；箱体底部安装2—4个带刹车不锈钢静音万向脚轮，顶部安装直径89mm±5mm的通风软管。 ③设备需要采用智能PLC 控制系统，≥7寸彩色液晶触摸屏，压力传感器，主机需要可自动调节换气次数，动物照度，相同区域的静压差等； ④设备需要带智能报警系统：进风过滤器堵塞报警，断电报警，故障报警等； ⑤系统需要采用两组完全独立的送排风系统，实现真正的一用一备（要求配有独立的静压箱，备用风机不跟转，降低故障风险。） ⑥风机需要采用选型EC风机，投标人需承诺风机连续运行≥50000小时不停机； ⑦饲养笼架需要采用PPO增强航空塑料（或更优材质）制成，要求可实现360度自由旋转，旋转架多层叠加排布，中央排风，保证了笼盒内气流环境的一致性； ⑧每个笼盒旋转架表面呈圆形，圆底面上沿径向设置多根凸条，将圆底面分成偶数等分，每一等分可放置1只配套饲养笼盒。 ⑨笼盒和笼盒旋转架的插入方式要求方便容易，确保每个笼盒对接系统时操作的方便性，任意角度均方便插入。 ⑩笼盒旋转架圆底盘上凸起部的侧壁通气孔与配套饲养笼盒内端通气口的配合间隙小可确保系统负压排气的有效气密性； ⑪≥68个配套独立通风饲养笼盒，其中小鼠≥50套，大鼠≥18套。笼盒材质为（PPSU）材料，笼盒可满足目前实验上的所有消毒方式，包括：①耐高压蒸汽灭菌（在102.9kpa、121℃、30min、试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）；②耐化学试剂消毒（在75%乙醇擦拭、试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现 象）；③耐过氧化氢等离子体灭菌（6mg/L 、65℃、75min、试验后笼盒完好，无变色、开裂、变形等现象）。同时确保笼盒正常实验的使用寿命≥5年； ⑫每个独立通风饲养笼盒需标配1个内置式400ml以上水瓶和1个内置式500g以上不锈钢食盒，同时内置一个备用水笼卡座供特殊实验选择，盒内无多余网盖障碍，增加有效活动空间，有利于动物的繁殖实验； ⑬笼盒设计需要考虑其密封性，盒盖左右两侧需配密封扣，保证笼盒之间的相互隔离，杜绝交叉污染及过敏原向室内泄漏； ⑭笼盒进排气口结构需要设计低进高排，进一步确保笼盒内空气为均衡单向流。进风口需配高效低阻过滤器。过滤器为可拆卸式，可用高温高压消毒，反复使用；过滤器两侧均需设计防止鼠咬和保护功能的304不锈钢滤网（便于清洗、更换，不易堵塞）。同时确保过滤器上带硅胶密封条，不易从笼盒上脱落； ⑮需要考虑笼盒的叠加方便性，笼盖上要设计叠加卡槽，确保笼盒叠放的安全不易滑落； ⑯过滤面积≥20cm2，厚度≥16mm。整体材质可同时高温高压消毒。 4.性能参数要求： （1）笼盒换气次数：15—100次/小时； （2）笼盒气流速度：≤0.1米/秒； （3）运行噪声：≤60分贝； （4）动物照度：15-20 1x； （5）笼盒内洁净度：≥10000级； 5.辅助功能：系统有可配套升级的辅助器件，如：大小鼠藏匿辅助器件。 6.单台/套配置清单： （1）屏障箱 1套 （2）控制系统（含PLC，4个2组送排风机，压力传感器，温湿度传感器，液晶屏幕，光照系统，报警系统） 1套 （3）笼盒旋转架 1套 （4）初、中、高效过滤器 1组 （5）连接管路配件（手动阀，连接软管） 1套 （6）小鼠笼盒 50套 （7）大鼠笼盒 18套 | 1 | 18

## 项目二
2026年福州疾控慢性病防控宣传服务采购项目市场调研清单
序号 | 相关要求（仅为初步技术要求） | 数量 | 总限价（万元）
1 | 1.以宣传片的标准制作5条精品长视频，时长3分钟，要求包含导演、演员（演员数量匹配根据视频内容）、文案脚本创作、拍摄场地、灯光、摄像、化妆、服装、道具、配音配乐、调色、后期剪辑、特效包装等，视频拍摄完成后在市级及以上媒体平台投放相关费用由供应商承担。 2.结合三个国家级慢病示范区，以“福小慢”为形象代表，以手绘方式制作系列原创长图，画面长度不少于9幅，数量3条。 3.结合主题宣传活动，制作宣传海报，海报制作要求原创，符合慢病防治相关主题，数量5张。 4.根据健康科普主题活动需要，将活动成果及健康知识进一步扩大宣传。 5.对“福小慢”IP形象进行优化升级，对“福小慢”的线条、比例、配色进行调整，完成线稿、上色稿及三视图设计，设计形象图纸满足定制玩偶等宣传品需求，同时延展设计两套全新表情包，如体重管理、膳食营养等主题，让形象更符合宣传需求、更为大众所接受。 6.根据升级后的“福小慢”IP形象开发3款周边衍生品。 （1）定制扑克牌：尺寸60mm*97mm；300g中华蓝芯纸；双面彩色印刷定制图案，双面压纹，上油；外盒300g白卡纸；单副盒装塑封，2副一组；数量2000组。 （2）定制运动臂包：包体尺寸不小于18cm*9.5cm*4cm；包带采用弹力松紧带+高粘性魔术贴，尺寸不小于26cm*5cm；面料采用牛津纺+涤纶；双层口袋，多色可选；可放置不小于6.7英寸机身长度16.6cm以内的手机；可印制彩色图案、LOGO印刷；数量1000个。 （3）定制七寸十四方折扇：扇骨长度23.2cm；扇面长度不小于13.5cm；展开长度不小于42cm；排口宽度不小于1.8cm；绢布扇面+中玉平板扇骨；双面彩色印刷定制图案；数量2000把。 8.视频技术要求：视频分辨率不得低于1920X1080（1080P），视频帧率为PAL制式25帧/秒，码率8M/秒，视频格式MOV或MP4，整体表现流畅，杜绝坏帧、卡帧。 9.拍摄设备要求：专业级数字摄像机、航拍无人机、灯光及其他摄影辅助套件。 10.音频技术要求：音频速率48kHz，深度16位，声音电平不高于-20dB。 11.投标供应商应提供专业人员为出镜人员进行普通话发音、形体培训服务，以及后勤保障服务，包含服务过程中产生的人员交通、用餐、道具、人员造型以及服装需求等。 12.项目执行过程中如有变化，须及时与采购人协商，经采购人同意后，方可变更。 13.投标供应商应保证不以活动现场为宣传媒介或营销手段为企业进行商业宣传或营销。 14.投标供应商需承诺，投标时提供的所有作品皆为投标供应商的原创作品，无抄袭现象，无版权纠纷。（须提供专项承诺函，格式自拟） ★15.本次项目所制作的视频、音频、图片版权归福州市疾病预防控制中心所有。 | 1 | 20